Resultados de Pruebas Especiales

(Water La manzanilla)

Fecha: 16 Jul.08

Dureza

Dureza   = ppm CaCO3

Donde:

M EDTA = 0.005067

ml gastados = 45.6 (Titulación en solución acidificada con cloruro de Amonio y Murexida como SI) Nota: La Murexida precipita al Mg por lo que la lectura es libre del mismo.

100 = PM del CaCO3

1000 = Factor de Conversión a ppm.

V= Volumen de la muestra.

Así se tiene:  (Hardness of water, Calcium Carbonate)

Dureza  de CaCO3

Dureza Total = = ppm CaCO3

Donde:

M EDTA = 0.005067

ml gastados = 45.6 (Titulación en solución acidificada con cloruro de Amonio y Negro de Ericromo como SI)

100 = PM del CaCO3

1000 = Factor de Conversión a ppm.

V= Volumen de la muestra.

Así se tiene: (Total hardness of water)

Dureza Total = =  1,078.2576 ppm CaCO3

Finalmente se tiene que:

Dtotal = DMg + DCa

Por lo tanto:  (Magnesium Carbonate)

DMg = 1,078.2576ppm – 924.2208ppm = 154.0368 ppm MgCO3

Sodio:

Se preparó dilución para tratarse de acuerdo a los parámetros establecidos para diálisis peritoneal. Dilución de 50 µl aforado con KCl al 0.2 % acidulado con HNO3 al 1.0%.

Concentración (lectura del equipo) promedio = 0.1606 mg/L

Concentración Corregida (dada la dilución) promedio = 160.364 mg/L

Equipo: CQAA69

pH

Resultado: 7.38

Equipo: CQC15

CE (Cerium)

Resultado: 2.08 mS/cm

Equipo: CQC15

Sólidos Disueltos Totales (Total disolved solids)

Resultado: 1370 ppm

Equipo: CQC15

Cloro Libre (Chloride)

Resultado: 0 ppm (Kit para la Lectura de Cl)

Sílice

Resultado: 18.85 ppm

Equipo: CQEUV217

Sustancias Oxidables (Oxidable substances)

Resultado: Pasa la prueba  (pases the test)